{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["问题列表"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"问题列表","index":0,"n_rows":66,"n_cols":4,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"No","内容","结论"]
[null,1,"没有倍率识别模块时，执行前制动提示将物镜切换到规程对应倍数下"]
[null,2,"扫描结果中，颗粒缩略图列表和颗粒数据列表，默认上下显示，可考虑只显示缩略图/数据列表/两者都显示"]
[null,3,"规程设置-分级设置-选择归一化项目（零件数量、面积、体积），基本信息设定时，其归一化信息只能在参数设置中设置的范围内选择，基本信息和分级设置相互提示？"]
[null,4,"图像处理的灰度化、阴影矫正都没有参数，这样的图像处理在规程设置时不应该可以选择交互"]
[null,5,"需要在预览窗口可以切换偏光和明场"]
[null,6,"实时预览窗口，标题栏显示放大倍率和比例尺，放大倍率通过倍率识别模块取得，无倍率识别模块则显示最近一次使用的比例尺，比例尺自动匹配？"]
[null,7,"几个归档项目需要符合什么条件才可以合并？"]
[null,8,"建议规程设置-相机设置，不需要条目"]
[null,9,"规程设置-拼图设置，拼图区域不需要多边形（只有矩形和圆形）"]
[null,10,"报告中图片应切图多大？小颗粒可能不清楚（小颗粒通常不需要出在报告中），检测结果切图方式？（以最大图片尺寸为准）"]
[null,11,"规程设置中，可以设定扫描终止条件（颗粒数、最大颗粒尺寸、分析时间），提高效率"]
[null,12,"自动亮度值55%，灰度二值化阈值70%，这两项也是VDA19要求"]
[null,13,"分级设置中，如果选择了某个分析标准，对不同颗粒类型和测量参数有默认值，如果选择了某个标准，然后选择了一个标准中没有要求的测量参数加入评级，那么此时测量参数与标准之间没有关系了，是否需要考虑选择标准为非必选项？"]
[null,14,"分级标准设置时，是否需要将不同类型颗粒分为不同的Tab页进行设置？"]
[null,15,"标样的单次扫描，与普通单滤膜扫描过程完全一致是吧？是否需要系统有个标样标准值的维护界面，并有个单独的标样扫描按钮，标样扫描后自动给出本次扫描误差等提示信息？（JOMESA有提示）"]
[null,16,"合并检测项目后，其报告模板应该怎样的？是不是只是比普通模板多了规定的某些信息？\n所有合并项目使用相同的报告模板（ 比合并前规程选择的模板多出一部分固定内容）？\n还是像普通模板一样，输出内容全部重新设计，然后合并项目时需要手动选择一下需要使用的模板？\n注：因为系统支持多滤膜工位的载物台，建议不适用项目合并的方式检测分析"]
[null,17,"报告模板是在系统中直接可编辑还是用Word单独编辑\n如果在软件中编辑模板，最好在软件系统中都能提供可用标签列表信息\n如果在Word中编辑模板，也可以考虑在说明文档中提供可用标签说明"]
[null,18,"在拍照预览画面可进行手动挡测量，拍照替换时保留测量线，用处是什么？"]
[null,19,"标尺样式修改后，使用该标尺的检测项目，其结果展示时是否要应用新的标尺样式？"]
[null,20,"实时预览窗口，有高度测量按钮（会提示选择第一个焦平面，ok后提示选择第二个焦平面），两个焦平面确认后，直接给出测量的高度值，并提示是否更新到颗粒的高度信息属性上"]
[null,21,"规程中如何指定拍照放大倍率的（确定倍率即可关联标尺）"]
[null,22,"标尺一旦创建应用后，尽可能不要修改，修改会影响以往已检测项目的标尺"]
[null,23,"在规程设置-图片来源-硬件中，模块设置内增加目镜倍率选择项，选择一个放大倍数后，自动选择一个标尺（也可以手动选择标尺，但该标尺必须与选择放大倍数一致）"]
[null,24,"在规程设置-图片来源-硬件中，模块设置内的明场/偏光作用？"]
[null,25,"程设置-图片来源：增加图库，目的是在完成的检测项目（已存档），如果再想重新修改参数设置（改变识别规则）、分级设置（改变评判标准）、基础信息（改变展示内容），最终生成新的报告"]
[null,26,"归一化参数中：零件表面积是多个零件表面积总和还是单个零件的"]
[null,27,"结果一览，为什么上侧缩略图，下侧为数据，放到同一行是否可以？"]
[null,28,"偏光镜角度90°还是0°？一个角度即可？"]
[null,29,"输入信息设置时，标签选择列表中没有的标签，表示新追加的标签，这些标签在报告模板设计时可使用"]
[null,30,"参数设置时，公式里是否需要包含常用的函数，应该包括哪些？如Sqrt, Ln, Cos, Sin, Abs等（蔡司的有）"]
[null,31,"红密度、绿密度、蓝密度、物相外貌、倾斜角度、是否需要？"]
[null,32,"测量参数中，长径、短径、长轴、短轴、显微长度是什么？没有最大卡规直径和最小卡规直径？"]
[null,33,"字段里的“纤维长度“，应该是长度吧，及Feretmax？宽度即Feretmin"]
[null,34,"蔡司的最初选择的颗粒类型及计算“所有非选颗粒”，这两个作用是？"]
[null,35,"原来原型中，分级设置中的最小颗粒尺寸，这个是与选择的使用参数相关的，因此此时无法确定，因此建议删除，实际上，最小尺寸可以根据分级列表中最小的下边界值确定"]
[null,36,"分级设置中，颗粒类型如果选择金属颗粒，同时也想选择非金属颗粒，此时该如何设置？（用Tab页？）"]
[null,37,"分级结果中显示的，参数加权、参数加权总和是什么？"]
[null,38,"拼图设置中，拼图范围不需要多边形（根据实际及参照蔡司）"]
[null,39,"扫描倍率，需要同时设定物镜倍率和目镜倍率吗？还是目镜固定，只需调整物镜倍率"]
[null,40,"光源需要调整到怎么样？"]
[null,41,"物相提取时，直方图的RGB与HLS区别？是否可以只保留RGB，或者此处不需要手动输入RGB这样的值"]
[null,42,"扫描进度展示画面，会根据扫描区域形状不同而不同？还是扫描区域只能为原型？（拼图区域）"]
[null,43,"检测分析范围设定的作用？扫描的全部滤膜不都检测？是指：Φ47滤膜的拼图，只扫描φ45的区域？实际中会用到矩形吗？"]
[null,44,"规程设置-测量参数，字段列表中：关于金属颗粒的判断是否需要增加偏光明场相关对比字段？\n或者说在图像处理的，或者在全局的系统设置中，或者在程序中内置"]
[null,45,"分级展示的时候，关于统计数据哪些有用？是否可以不全部展示"]
[null,46,"颗粒编辑中，需要添加颗粒吗？（Jomesa没有的）"]
[null,47,"颗粒实时预览拍照及测量后，都是直接返回或打开颗粒编辑窗口，进一步确认颗粒是否OK"]
[null,48,"相机属性设置，不同相机自动匹配不同的设置（每个人每个相机只有一个全局配置）"]
[null,49,"自动分析后，允许切割、连接和删除颗粒，可以手动测量颗粒高度，但不可以添加颗粒（如果自动的不准确，想办法让自动准确，如果需要手动添加颗粒，那么软件的自动测量将不可信），也不允许重新手动测量颗粒长度与宽度来更新自动测量结果（同不允许添加颗粒一样的道理，而且对颗粒的计算分析不仅仅是高度和宽度，可能还涉及多个方面的测量，如面积周长等，如果手动测量改变了自动测量的长度，那么其他测量会产生怎样的影响，将使问题变得复杂，也难易分析）\n另外，如果对测量结果怀疑，可以使用Metis等专业显微图像处理软件来验证，清洁度软件只专注自动化清洁度分析测量及报告出具，自动测量准确性是首先要满足要求的"]
[null,50,"显示网格放在哪些画面：预览窗口、编辑窗口？还是不需要"]
[null,51,"白平衡处理的是明场图片还是暗场图片，还是明场和暗场图片？"]
[null,52,"物相提取，一定需要二值颜色提取吗？"]
[null,53,"分级结果中的，每一级别统计信息哪些是必要的？哪些不必要的"]
[null,54,"目前分级没有没有保存层全局条目处理，是否需要一个规程只能有一个分级方案\n根据分级参数和标准，系统应内置多个分级设置"]
[null,55,"目前没有可以设置标样单次扫描程序，没有单独的针对标样的特殊处理，可以自己设置一个专门用于标样扫描的规程"]
[null,56,"自动扫描分析终止条件是否必要，比如最大颗粒超过多少个，就不继续分析了，提前结束出结果\n实现稍有难度"]
[null,57,"载物台带摇杆吗？在硬件设置——位置导航中的导航操作里有\"禁用摇杆\"一项"]
[null,58,"载物台的通讯用的是串口吗？Meteis中硬件控制——位置导航是导航操作中有“串口设置”"]
[null,59,"载物台设置中导航速度中的几个按钮用处？"]
[null,60,"载物台设置中位置导航参数设置中的步进精度、行程是否需要？"]
[null,61,"硬件设置中是否需要包括电压和电动偏光的设置？"]
[null,62,"清洁度中以自动检测为主，是否需要网格？","不需要"]
[null,63,"多滤模中的“零件表面积”是单个滤模的面积，还是多个的总面积？"]
[null,64,"合并项目后的项目编号怎么处理合适？归档后的项目还可以合并吗？"]